福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：上杭县医院新建分子实验室工程项目货物类采购项目（预公告稿）

备案编号：F4-SHXYY-GK-202107-B1394-HYPMH

招标编号：[350823]HYPMH[GK]2021013

采购人： 上杭县医院

代理机构：福建和源拍卖行有限公司

2021年08月

第一章   投标邀请

福建和源拍卖行有限公司采用公开招标方式组织上杭县医院新建分子实验室工程项目货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：F4-SHXYY-GK-202107-B1394-HYPMH。

2、招标编号：[350823]HYPMH[GK]2021013。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：(1)节能产品、环境标志产品：按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号规定执行。 (2) 小型、微型企业：执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。(3) 监狱企业：执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）。(4) 残疾人福利性单位：执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 (5)执行《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准 ①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》(进口产品除外)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 投标人须同时具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。 |
| 执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求 | 投标人拟选派项目经理具有建筑工程专业或机电工程专业贰级建造师资质证书，必须有注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证书，且无在建项目。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：上杭县医院

地址：福建省上杭县临江镇解放路641号

联系方法：05973813585

13、代理机构：福建和源拍卖行有限公司

地址：龙岩市新罗区中城解放北路12号

联系方法：0597-3998598（本项目地址为：上杭县三和大厦）

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建和源拍卖行有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 其他医疗设备; 否; 1（项）; 5,397,679.0000. | 5397679 | 107953 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：系统若无法上传投标报价明细表，投标人应在纸质投标文件中另行编制投标文件报价明细表，并另外用一个信封密封提交。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建和源拍卖行有限公司不承担责任。 （3）其他：本项目有要求提供投标样品：1、投标人应按要求提供样品，样品应能清晰地反映货物材料的横断面：规格约100mm×100mm，厚度≧12.7mm台面板（两侧做1/2圆，另两侧做约2mm×2mm 45度斜角）：1块；PVC同质透心卷材规格约为300mm*300mm一块；H型300mm*200mm*1.5mm方形钢框架一个；300mm*200mm*50mm岩棉彩钢板一块。 2、样品评分采用评暗标方式，即对参与投标的样品应隐去投标名 称 、投标产品制造商名 称、品 牌型号及其他可能泄露投标人信息的标志、符号等，采用编号的方式进行评审。 3、样品提交时间：与投标截止时间一致，逾期概不接收。 4、中标人的样品将移交采购人作为验收的依据（包括破坏性试验），且不予退还。未中标的投标人必须在中标公告发布之日起的 2 个工作日内办理样品退回手续，逾期未退回的，则视为投标人放弃对该样品的所有权。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建和源拍卖行有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建和源拍卖行有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：上杭县财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：1、关于代理服务费（根据福建省政府采购委托协议）向中标人收取 ： 1.1本项目类别： 货物 1.2收费标准以单个合同包的中标总金额为准，按差额定率累进法计取。本项目的项目类别及相应的收费标准如下： 货物： （0，100]万元 1.50% （100，500]万元 1.10% （500，1000]万元 0.80% （1000，5000]万元 0.50% 1.3招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。2、场地费按龙岩市公共资源交易中心收费标准向中标人收取。3、投标人在投标截止时间前应对所有细微偏差进行解释说明，评标过程中将不再要求对细微偏差进行解释说明，本条款与第四章-6.3-（4）中的“②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。”条款有冲突的，以本条款为准。 4、针对投标人须知前附表 表1序号9的补充说明：提交质疑须附上系统报名截图，来函件应为加盖投标人公章、留有联系方式的原件。代理机构地址和联系方式详见招标公告。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件 的内容修正为下列内容：1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，鉴于目前开户银行许可证已停止发放，投标人选择提供资信证明的，可无需提供开户银行许可证。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：质疑受理的其它要求：在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，（多）次质疑不予受理。质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间）【查看时间或获取招标文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准】，否则质疑不予受理。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建和源拍卖行有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建和源拍卖行有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建和源拍卖行有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建和源拍卖行有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建和源拍卖行有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建和源拍卖行有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建和源拍卖行有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建和源拍卖行有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建和源拍卖行有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建和源拍卖行有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建和源拍卖行有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建和源拍卖行有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建和源拍卖行有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建和源拍卖行有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建和源拍卖行有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建和源拍卖行有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建和源拍卖行有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建和源拍卖行有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建和源拍卖行有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建和源拍卖行有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建和源拍卖行有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建和源拍卖行有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建和源拍卖行有限公司提出询问，福建和源拍卖行有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建和源拍卖行有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建和源拍卖行有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建和源拍卖行有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建和源拍卖行有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准 ①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》(进口产品除外)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 投标人须同时具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。 |
| 执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求 | 投标人拟选派项目经理具有建筑工程专业或机电工程专业贰级建造师资质证书，必须有注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证书，且无在建项目。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建和源拍卖行有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建和源拍卖行有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建和源拍卖行有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建和源拍卖行有限公司统一对外发布。

②对福建和源拍卖行有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形
         无

技术符合性

明细

按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标供 应 商的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。 投标人必须对招标文件【第五章 招标内容及要求中“二、技术和服务要求”】逐项进行应答，如实说明正、负偏离情况，提供《技术和服务要求响应表》 技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

商务符合性

明细

投标人的投标文件不满足招标文件“第五章 三、商务条件”中的任何一项要求的，其投标无效。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建和源拍卖行有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为40分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | （一）中小企业优惠政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件精神，在非专门面向中小企业的采购项目中，对符合上述管理办法规定的小微企业报价给予相应的价格扣除（货物、服务类项目按6%扣除，工程项目按3%扣除），用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式)。否则不予价格扣除。 （二）监狱企业优惠政策：根据财库【2014】68号文《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 （三）残疾人福利性单位优惠政策：根据财库〔2017〕141号文《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。根据福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对残疾人福利性单位产品价格给予10%的扣除；对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定格式的《残疾人福利性单位声明函》并加单位公章。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 其它要求：1、供应商应提供小型、微型企业产品统计表（格式见第七章），该表附在报价部分(电子资料应上传在对应评分模块)。否则不予价格扣除。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 2、中标、成交供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，采购代理机构将在中标、成交结果同时公告其相应的《声明函》，接受社会监督。如发现供应商提供的《声明函》与事实不符的，视为其提供虚假材料谋取中标、成交，其中标、成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 节能、环境标志产品 | 1、同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 ：在10%（含10%）以下的 给予每个单项询价响应报价3%的价格扣除；在 10%-30%（含30%）的， 给予每个单项询价响应报价6%的价格扣除； 在30%-50%（含50%）的， 给予每个单项询价响应报价8%的价格扣除；在 50%以上的 给予每个单项询价响应报价10%的价格扣除 。2、依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（[2019]16号）的规定，供应商须提供所投产品有效的节能产品认证证书复印件（或环境标志产品认证证书复印件），（提示：①认证机构须为《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》（或《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）内的机构，②所投报的产品型号应与证书中的产品型号一致，否则不予认定 |

②技术项（F2×A2）满分为50分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| A1技术性能响应 | 42 | 根据各投标人所提供的技术和服务要求响应表，参照招标文件第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”要求进行评价，完全满足招标文件要求的得42分；标注“▲”条款每负偏离一条扣2分；未标注的条款每负偏离一条扣1分，扣完为止。正偏离不加分。（标注“★”条款为实质性要求，不能出现负偏离，否则投标无效） |
| A2样品情况 1 | 1 | 根据投标人提供的规格约长宽为100mm×100mm，厚度≧12.7mm台面板（两侧做1/2圆，另两侧做约2mm×2mm 45度斜角），由评委对样品的制作工艺等情况进行横向评议在0-1之间进行评分，未提供样品的不得分。 |
| A2样品情况 2 | 1 | 根据投标人提供的PVC同质透心卷材规格约为300mm*300mm，由评委进行横向评议在0-1之间进行评分，未提供样品的不得分。 |
| A2样品情况 3 | 1 | 根据投标人提供的H型300mm*200mm*1.5mm方形钢框架样品，由评委进行横向评议在0-1之间进行评分，未提供样品的不得分。 |
| A2样品情况 4 | 1 | 根据投标人提供的300mm*200mm*50mm岩棉彩钢板，由评委进行横向评议并打分，由评委进行横向评议在0-1之间进行评分，未提供样品的不得分 |
| A3设 计方案 | 2 | 根据各投标人提供设 计方案：按实验室技术方案、施工图（平面与效果）设 计等提出优化及建议，根据优化内容在0-2分进行评分，未提供的不得分。 |
| A4施工组织 | 2 | 根据投标人针对项目设 计的施工组织方案：施工进度计划、货物进场计划、货物安装组织计划等情况进行横向评定，由评委在0-2分之间进行打分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| B1项目管理机构 | 1 | 1.项目管理机构须配备项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、造价人员，配置齐全，有相应岗位证书的，得0.4分，缺一个本项不得分；（提供近半年以来任一个月的社会保险缴纳凭证） 2.项目经理取得一级建造师（建筑工程或机电工程专业）的得0.3分、技术负责人具有高级职称的得0.3分。（提供人员证书复印件及近半年以来任一个月的社会保险缴纳凭证） |
| B2企业管理体系 | 1 | 投标人同时具备质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证(ISO14001)、职业健康安全管理体系认证证书(GB/T28001)或职业健康安全管理体系标准为：ISO45001:2018的得1分。提供网上截图及认证证书复印件，否则不得分。 |
| B3企业荣誉 | 1 | 投标人获得过省 级及以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”荣誉证书且获得资信等级为AAA证书，连续5年以上10年以内的得1分。（提供证书复印件） |
| B4售 后 服 务 | 1 | 根据各投标人的售 后 服 务承诺、维护响应计划进行评分，包括：具体的售 后 服 务内容、服务团队、故障响应时间、响应方式时间等方面进行评审，由评委横向评议，在0-1分之间进行打分，未提供任何售 后 服 务承诺的本项得0分。 |
| B5质保期情况 | 3 | 根据投标人对投标货物保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求的基础上（质保2年）每延长一年得1分（没有延长的不得分），满分3分。 |
| B6企业业绩 | 3 | 投标人自2016年1月1日至今（以合同签订的日期为准）完成过类似本项目医院单项实验室工程业绩，每提供一份合同金额在400万元及以上的得1分，满分3分。有效证明文件包括： ①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）； ②中标（成交）通知书复印件； ③采购合同文本复印件； ④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。 评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；未同时提供上述材料的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

## （一）、实验室台柜设 计依据

1、《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009；

2、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB 17657-2013)；

3、《暖卫、通风、空调技术手册》

4、《城市区域环境噪声排放标准》

5、《机械工业环境保护设 计规范》（JBJ 16-2000）

6、《中华人民共和国机械行业通风柜标准》

7、国家标准GB/T3324-1995木家具通用技术条件；

8、国家标准GB/T3325-1995金属家具通用技术条件；

9、国家标准GB18584-2001木家具中有害物质限量；

10、国家标准GB5296.6—2004《消费品使用说明（第6部分家具）》

11、部颁标准QB/T1951.1-1994木家具

12、部颁标准QB/T1951.2-1994金属家具；

13、部颁标准QB/T2530-2001木制柜；

14、部颁标准QB/T2348-1998木制写字桌；

15、行业相关资料及甲方提供资料（要求）。

上述标准若有更新,则以更新后的国家和部门标准执行。

## （二）暖通部分设 计依据

相关标准

实验室通风系统属于建筑：安装项目，需要遵循国家的相关规章制度，设 计方案需要遵循以下规范要求：

《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011；

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

《简明通风设 计手册》；

《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194－2014）；

《科学实验建筑设 计规范》（JGJ91-1993）；

《压缩机，风机，泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2017）；

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

《民用建筑供暖通风与空气调节设 计规范》（GB50736-2012）；

《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）；

《建筑设 计防火规范》（GB50016-2014）-2018修订

## （三）装修部分设 计依据

1、《建筑装饰装修质量验收规范》GB50210-2001

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）

3、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002

4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

6、《砌体工程施工质量验收规范》GB/T50315-2000

7、《建设工程项目管理规范》GB/T50323-2001

8、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

9、《质量管理体系标准》GB/T19000-2000

10、《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354—2005）

11、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999

12、《铝质型材，符合本国行业标准》JGJ73—91

13、《建筑装饰工程施工安装及验收规范》JGJ73-91

14、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2001，新版本）

15、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003

16、《天然花岗岩建筑板材》JC/T205-2001

17、《金属吊顶》

18、《工程建设标准强制性条文》

19、《供配电系统设 计规范》（GB50052-2009）

20、《低压配电设 计规范》（GB50054-2011）

21、《建筑照明设 计标准》（GB50034-2013）

22、《建筑物防雷设 计规范》（GB50057-2010）

23、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

24、《电力工程电缆设 计规范》（GB50217-2018）

25、《火灾自动报警系统设 计规范》（GB50116-2013）

26、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

## （一）、实验室台柜技术参数要求

（1）外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm。邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000 mm，误差≤1mm；2000 mm误差≤1mm；3000 mm误差≤2mm。地脚平稳性：误差≤1mm。面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。

（2）各涂层均匀，钢材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。钢制部件表面必须经环氧树脂喷涂处理，平整光滑。不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面刮伤、麻点、裂痕、蹦角，刃口、钻孔和倒角应去毛刺。

（3）所有柜体连接牢固，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。

（4）零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用力掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。

（5）单相三相电源插座与两相插座相兼容，10A/220V，符合国标要求。

（6）组合的台、柜、架的每一块板材安装，要保证严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链选用优质合金材质、抽屉滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。

（7）整套产品或成套产品色泽相似，不能有色差，所有家具颜色由中标人提供色板经采购人确认。

（8）各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活。

（9）装配后产品外观尺寸符合设 计要求。正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷。各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏钉、透钉等失误操作。

（10）要求结构简洁合理、坚固美观。执行GB∕T3325-2008《金属家具通用技术条件》和GB∕T3324-2008《木家具通用技术条件》的标准；执行GB/24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准，有害物质限量符合GB18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（所有板材均达到E1级标准）和GB18584—2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的规定，铝合金型材满足GB/T5237标准要求。交付使用时房间应无甲醛等异味；所有用材均采用国标优等品并注明生产厂家及品 牌, 钢材通体采用热镀锌(或酸洗磷化) 环氧树脂喷涂处理。

1、边台、中央台技术要求：

▲1.1、鉴于本项目为重点项目，行业现状，为保护招标人利益，确保项目质量，要求符合 SEFA8-M-2016标准，并提供检测报告复印件。

▲1.2、投标人所投产品边台、中央台经CNAS认可的第三方检测机构检测，均符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准，边台、中央台整体承重（垂直静载荷）≥1250KG，柜体层板及底板均承重＞100kg，投标人提供边台、中央台相应参数检测报告复印件。

2、材质要求：

2.1、边台、中央台等实验操作台面要求:

(1)边台、中央台、角柜等实验操作台面要求:耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕，必须采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板。边缘背边加工带止水槽，打磨,呈弧型，总厚度为≥25.4mm。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。

▲（2）抗酸碱性能要求：按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，累计须要超过100项化学试剂检测，板材检验结果5级，均无明显变化。（投标人提供抗酸碱性能要求检测报告复印件并加盖投标人公章）

（3）物理及甲醛性能需提供由国家认可的检测单位出具的型式检验报告，报告中检验项目包含有：甲醛释放量、理化性能、压划痕性能、耐沸水干热性能、燃烧性能、厚度偏差，长度偏差，宽度偏差，干、湿花，污斑，压划痕（压痕），压划痕（线状压划痕），颜色与图案，表面光泽的一致性，砂毛缺陷与胶合性能等，其中甲醛释放量要求≤0.06mg/m3。其中燃烧性能符合GB8624-2012标准中B1（-S1，d0）级平板状建筑材料要求，甲醛释放量符合GB18580-2001标准中限量标识E1级技术要求。（投标人提供检测报告复印件）

▲（4）抗菌性能要求：表面易清洁，抑制细菌生长，由检测部门出具的抗菌性能测试报告；（报告中测试项目包含有：肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值达到≥5.6，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值达到≥5.3，大肠杆菌测试结果抗菌活性值达到≥6.0，粪链球菌测试结果抗菌活性值达到≥2.5，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值达到≥4.1）。检测结果及报告符合SGS国际通用标准。（投标人提供权威机构出具的抗菌性能检测报告复印件并加盖公章）

（5）台面板材清晰可见的背标，同时具备荧光防伪标识且不可刮涂和磨灭，以便鉴别真伪、验收。

▲（6）放射性核素限量：符合GB6566—2010《建筑材料放射性核素限量标准》。（投标人提供权威机构出具的放射性核素限量检测报告复印件并加盖公章）

2.2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环氧树脂粉末及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥ 75μm，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

2.3、柜门/抽屉面板：双层设 计，中间填充有隔音材料。环氧树脂喷涂优质冷轧钢板材质，喷涂前处理工艺及喷涂性能同“实验台下柜”，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

2.4、层板：采用≥1.0mm厚优质一级冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化、喷砂、环氧树脂粉末喷涂（涂层厚度为≥75μm），具有抗酸碱耐高温特性。层板高度可调节。▲钢板符合QB/T 3826-1999（2009）耐中性盐雾腐蚀（1000H） 投标人提供国家权威机构出具检验报告复印件。

2.5、拉手：使用优质冷轧钢板模具成型暗藏式设 计，环氧树脂喷涂优质冷轧钢板材质，喷涂前处理工艺及喷涂性能同“实验台下柜”，防化、防潮、耐高温以及耐磨，颜色可根据客户指 定。

2.6、门铰/合页：304高光泽的不锈钢材质。技术性能：非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定；打开角度：铰链大于110度/合页180度。

2.7、抽屉装置：

a.采用三节式静音滑轨，表面镀锌处理，达到抗腐蚀效果。

b.运动负重≥35kg（≥100000次）。

2.8、地脚：采用专用优质地脚(可调节0～30mm)，具有耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点。

2.9、线盒：

全钢线盒：实验室专用金属线盒。防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可安装5孔或6孔插座；外形美观，设 计人性化，提供酸性盐雾（AASS）实验结果为10级的相关检测报告复印件。

插座：采用T10A 220V国标插座,适合各种仪器插头，符合3C认证。

3、水配件：

3.1.中水槽

实验PP室水槽作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。

（1）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳 定 性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。

（2）厚度：根据强度要求设 计厚度为5mm-8mm。

（3）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。

▲（4）耐化学性：经试剂10%醋酸。10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。

（5）投标人投标时须提供水槽检测报告复印件及国内保险公司承保合同复印件。

3.2.感应水龙头

（1）主体：304不锈钢/全铜浇注。鹅颈弯管可以360度旋转。耐腐蚀、耐紫外线辐射。尺寸如图，也可以定制，给水口径G1/2( DN 15)。

（2）表面涂层：两种型号——高亮度环氧树脂喷涂耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；或者不锈钢拉丝处理。

（3）操作压力：0.05Mpa-0.5Mpa，推荐压力：0.1Mpa-0.5Mpa

（4）冷水供给温度：4℃-29℃。热水供给温度：55℃-85℃。冷热进水压差：≤20%；

（5）控温速度：≤（2s/℃﹢5s）；

（6）延时关水时间：1s-60s（可调）；

（7）出水温度范围：20℃-50℃。使用环境温度 0～45℃.使用环境湿度 95%RH以下。

（8）电源：交流220V/50HZ 。

（9）安全参数：冷水失供，前5秒内出水量自动降低至1.9L/Min，流出量＜150Ml流出温度＜49℃。

（10）感应距离：(以白板为基准) 6～35CM

（11）防护等级：控制面板/IP68；控制盒/IP54；

3.3.单口洗眼器

（1）主体:加厚铜质H59-1；

（2）洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛；

（3）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

（4）水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用；

（5）控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭；

（6）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

（7）供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。

▲（8）提供国家认可的第三方检测机构出具的包含1.管螺纹精度，2.螺纹表面，3.抗压强度，4.外观，5.启动开关灵活，6.水柱喷射高度，7.水流量。等7项检测项目的检测报告复印件

（9）提供国内保险公司产品承保合同复印件；

（10）投标人投标时须提供洗眼器检测报告复印件。

3.4紧急喷淋洗眼器

（1）主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场；

（2）配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟；

（3）根据美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助；

（4）洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏；

（5）工作压力：0.3—0.6Mpa

（6）密封压力：0.8Mpa

（7）喷淋流量：>75.7L/min

（8）洗眼流量：>11.4L/min

（9）洗眼器进水口尺寸：DN25

（10）洗眼系统排水口尺寸：DN25

（11）喷淋系统要求：在距离地面 1524mm 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷；

（12）洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇；

（13）不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌.符号符合阿联酋法规；

（14）主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。

▲（15）提供国家认可的第三方检测机构出具的包含1.管螺纹精度，2.螺纹表面，3.抗压强度，4.外观，5.启动开关灵活，6.水柱喷射高度，7.水流量。等7项检测项目的检测报告复印件

4、货架

4.1全钢结构货架：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷涂，，具有耐酸碱的特点，标配4层活动冷轧钢板层板，精加工，无糙边，无深度划痕。隔板中间加强筋设 计，以确保承重要求。

5、全钢更衣柜

5.1、完整独立的落地型全钢制柜体设 计。

5.2、柜体：采用符合GB/T20123-2006规范的一级低碳冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷涂70μm厚工业类金属家具环氧树脂粉末,固化温度200℃，防腐、防潮、耐高温以及耐磨。

5.3、柜门：采用双开门式，柜门带锁。

5.4、柜体内置挂衣杆。

5.5、铰链：采用≥110°铰链，优质合金材质，开合最少达十万次以上，达到国际五金行业标准。

5.6、把手：采用铝合金C型拉手，表面环氧树脂粉末喷涂，与门板紧密相连，简洁大方，美观时尚。

5.7、调整脚：柜底配四个钢制可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。

5.8、符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准和GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》，喷涂层符合无漏喷、锈蚀，合格系数≥0.7，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、飞溅，合格系数≥0.7。（提供检测报告复印件）

6、超净工作台（双人单面）

6.1垂直层流送风，双人单面操作。

6.2平均风速 ≥0.3m/s，风速多档可调。

6.3洁净等级： 100级@≥0.5um(美联邦209E)。

6.4外形区尺寸（W1×D1×H1)(mm)：1500×730×1600。

6.5采用HV优质滤膜，硅硼酸盐超细玻璃纤维材质，具有容尘量大，过滤效果好。

6.6配有智能化控制系统，多种程序可编控工作台的各种功能的设定及预约。

6.7在送风系统设置阻泄露技术的过滤器装置，降低泄露,提供阻泄露证明文件。

6.8进风口装有预过滤器，可有效拦截较大的粉尘颗粒，延长主过滤器使用寿命 。

6.9采用双风机双高效过滤器系统配置，使操作区送风速更加均匀，增加抗干扰性。

6.10箱体为优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，工作台面采用SUS优质不锈钢耐用易清洁。

6.11配有智能化控制系统，多种程序可编控， 可查询风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。紫外灯具有预约定时开关功能，紫外灯关闭后风机自动启动无人干预自动停机时间功能，提高工作效率。

▲6.12前窗采用SANCO悬挂升降系统，非配重块升降方式，即使单个失效，也不会导致移门掉落，确保安全可靠。

6.13配有万向角轮方便设备的移动和就位。

7、B2生物安全柜（一）数量：3台（单人1台，双人2台）

7.1安全级别：Ⅱ级B2，100%外排。

7.2

7.3采用超高效滤膜，材质为硅硼酸盐超细玻璃纤维，过滤效果好，容尘量大。

7.4工作区全部采用SUS304优质不锈钢一体成型，便于清洁，且处于负压环绕，保证污染气溶胶不外逸。

7.5顶部右侧留有Φ25的可控风量接口，配以专业的联动控制芯片，可与空调送风系统实现联动控制。

7.6严格的ULPA过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0．01%，不可扫描过滤器漏过率≤0005%。

7.7高清LCD彩色控制面板，动态显示下降风速﹑吸入风速，当气流状态出现异常时启动声光报警指示。

7.8在送风和排风系统都设置阻泄露技术的过滤器装置，能有效降低泄露，再配以超高效过滤器，确保对于0.12μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.9995%。

▲7.9排风管路采用BELIMO的不锈钢执行器控制阀门,可根据风速进行自动调整阀门开关，降低外界气流对安全柜的影响,提高安全性，提供实物图片。

7.10采用直流无碳刷电机驱动风机，自带电压波动补偿功能，在190－250伏宽电压波动范围内保持恒定风速，即使安全柜过滤器出现堵塞，风机自适应系统能确保下降风速和流入风速的稳定持续，风机转速控制精度5rpm，具有阻力感应补偿功能，有效地延长过滤器的使用寿命。（提供相关技术证明文件）

7.11前吸入口采用无阻碍回风的技术,确保操作人员把手伸入安全柜内操作时，能防止回风气流被其手臂所阻挡，从而能顺利通过回风隔栅进入负压内腔，提高安全性。（提供相关技术证明文件）

7.12三色屏显智能化提醒功能，可直观了解安全柜运行状态，绿色屏显为正常使用，红屏显示为设备异常，并启动声光报警，紫色屏显时处于紫外灭菌。

▲7.13移门滑动前窗采用SANCO悬挂升降系统，非配重块升降方式，当前窗移门处于异常位置时，启动声光报警提示操作人员，确保安全可靠，提供实物图片。

7.14过滤器寿命梯度显示，在线动态条形码和数字百分比形式显示过滤器寿命，并有绿/黄/红三色指示提醒维护，具有失效报警功能，保证实验安全性。

7.15工作区和排风口置有高灵敏及高精度微风速传感器，实时精准在线监测安全柜的下降风速及吸入口风速，保证负压气幕的稳定，当气流速度变化量达到20%时，启动声光提醒用户。

7.16玻璃移门可下拉至操作台面下，无需将身体探入安全柜内部污染区即可方便从上方对前窗内部进行清洁换灯管，清洁无死角，确保用户人身安全，提供实物图片。

7.17出风面装有均流膜装置，提高风速均匀性，并可有效的防止液体喷溅对于高效过滤器的损坏，同时提高过滤器使用寿命，提供实物图片。

7.18玻璃下方设玻璃托条防止玻璃与工作台面的直接碰撞，原厂安装不锈脚踏杆，能降低操作疲劳。

7.19在安全柜盖板左面设有开关电源，在应急情况下，可快速关闭电源，确保安全。

8.1.A2生物安全柜（二） 数量：1台（双人）

8.1.1.安全级别：Ⅱ级A2，30%外排双人操作和单人操作，根据图纸设 计按需配置。数量：双人1台

8.2作区下降气流平均风速：0.35m/s，

8.3流入气流：0.55m/s

8.4振动半峰值 ≤5μm

8.5噪声：≤65分贝

8.6过滤材料：材质为硅硼酸盐超细玻璃纤维，满足使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，无释放对人员、环境和设备产生不利影响的物质。

▲8.7在送风和排风系统都设置“阻泄露”技术的优质超高效过滤器装置，对于0.12μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.9995%，确保达到洁净等级10级（ISO 4级）。（提供此技术证明文件与技术说明书和技术方案图）

8.8负压环绕的双层箱体，确保无污染泄露。工作区全部采用1.5mm厚SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自净功能。

8.9前吸入口采用无阻碍回风的技术,有效防止逆流、湍流的形成，提高安全性。（提供相关技术证明文件）

8.10滑动前窗采用悬挂升降系统，使用钢化安全玻璃能“任意定位”技术，可靠性，无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。（提供技术证书复印件）。

8.11前窗玻璃移门为全幅可清洁结构，移门可下拉至操作台面下，无需人员钻入安全柜操作区，即可进行内部玻璃的全幅擦洗消毒，彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗灭菌障碍，扫除卫生死角。

8.12照明与紫外灯安全互锁功能，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭，并可预约开关时间。采用功率为30W的无臭氧杀菌灯，发出波峰253.7nm的紫外线光直接杀菌，使用寿命达2000个小时以上。

8.13过滤器寿命梯度显示（条形光带），动态监控过滤器使用情况. 并有绿/黄/红三色指示提醒维护与失效报警。

8.14高清LCD彩色人机对话界面 ，密码修该程序设置，防误操作。并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，全程监视显示项目：

(1) 实时监控、显示流入气流和下降气流风速；

(2) 高效过滤器寿命显示及报警；

(3) 移门过高声光报警。

8.15三色彩屏显示安全柜工作状态，绿色屏幕：安全柜处于安全运行状态；红色屏幕；安全柜处于移门过高或过低，风速过高或过低的异常，且安全柜会启动声光报警提示；紫色屏幕：安全柜处于紫外灯开启消毒状态。

8.16隔离操作面10度倾斜设 计。严格的柜体防泄露检测，确保柜体在500PA的条件下无任何泄露。

（二）、暖通部分

1、各系统技术指标如下

本项目洁净系统气流方式采用吊顶高效风口顶送、侧下排风，空调风管与高效过滤器静压箱连接，洁净室与顶棚实现压差密封，高效过滤器的密封采用机械压紧密封，应确保在实验室运行时气流由低风险区向高风险区流动，实验室防护区房间内送风口和排风口的布置应符合定向气流的原则。

2、整体要求：

（1）符合实验室相关国家规范及标准的要求；

（2）实验区域应满足防电、防水、防腐、易清洁的要求；

（3）风格明快、美观大方、功能实用；

（4）体现其人性化设 计。

3、设备 选型

3.1 净化空调机组（全新风直膨式净化空调机组）

（1）空气处理机组通过暖通行业高标准认证，并获得“TUV”认证和CRAA产品认证；

（2）机组供货商应有机组自动控制系统的配套能力，并有成熟的恒温恒湿控制方案及软件，不得采用OEM产品。机组供 应 商同时提供与机组配套的恒温恒湿控制系统，并应保证运行稳定。投标书中提供3C认证及软件著作权登记证书。

（3）箱体的选材和设 计应对细菌具有一定的抑制生长作用，对常见的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具有不小于99%的抗菌效率。（提供检测报告复印件）

3.2 排风机组

风机整体防雨抗晒、耐腐蚀，使用寿命长；运行噪声低；风机为离心式，风量大、压力高，高效区平坦、效率高、性能稳定可靠；造型美观大方、安装、使用维护方便。

3.3 70°常开防火阀

（1）满足图纸设 计要求；尺寸随风管；采用优质钢板制作，外框板厚不小于2mm，叶片板厚不小于1.5mm；风管防火阀符合国家消防部门产品认证。（提供国家消防部门产品认证证书复印件）

（2）防火阀通常被安装在通风送回风管道上，平时阀门常开，可通过消控中心电动关闭，当风管内气流温度达到70℃时易熔片熔断，阀门在弹簧力作用下自动关闭，可手动复位。并有DC24V电信号输出。（带开关反馈信号）起隔烟阻火作用的阀门。

## 3.4风管制作安装

## 风管材料采用镀锌钢板，制作厚度、加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)和《通风管道技术规程》（JGJ141-2017）的规定确定。

4、空调机组配置要求

4.1整体要求

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

1）功能段要求：混合风机段+初、中效过滤段(G4+F8)+蒸发段+电加热段+加湿段+出风段。

2）箱体密封要求：所有接缝处需设有耐老化的密封胶条，箱板与框架之间需采用内藏式螺钉连接，无论正压或负压，保证机组漏风量达到L1级。

3）蒸发盘管采用防腐亲水铝箔，要求换热效率高，并能避免蒸发器表面出现水滴改为水珠现象；铜管采用优质磷脱氧紫铜管；盘管经严格电脑选型计算，保证符合客户需要。

4）采用机械低速拉胀技术，保证每一片翅片均与铜管结合牢固；端板与铜管连接处经翻边处理，保证运输或装运过程中不损伤铜管；汇管采用优质焊接钢管；逐个盘管进行2.8MPa检漏试验，最大工作压力可达1.6MPa。

5）过滤器槽架要求：采用单元式过滤器槽架结构，使初、中、亚高效各级过滤器安装槽架的密封性能得到可靠保障，使更高一级过滤器的寿命得以延长。

6）选用优质离心风机及风机马达。

7）配置“初效(G4)+中效(F8)”两重过滤器。

8）空调处理机组采用组合式功能段，风机段设观察窗，可以在不停机的情况下，从外部观察风机的运行状况；蒸发段和电加热段以及其他主要功能段均应有检修门，可以针对具体功能段进行故障检修。

9）机组卫生工艺，空调机组结构密封所用的密封胶均不含硅元素（硅极易滋生细菌），满足卫生要求。

10）要满足医用空调机组的卫生要求，每台机组均在过滤器、积水盘等易滋生细菌的功能段设置紫外线杀菌灯，光照杀菌。

11）空调机组遵循国标（GB/T19569-2004）依据测试，所测试机组产品为“洁净空气处理机组”且风量要求小于15000立 方/小时，机组内静压保持1000Pa下测得的漏风率≤0.09%；同时在机组内静压保持1500Pa下测得的漏风率≤0.15%，投标人须提供第三方专业检测机构出具的关于漏风率的检验报告扫描件予以佐证（报告须加盖投标人公章）。

12）采用干式水盘工艺，可保证运行期间水盘无积水，冷凝水盘选用304不锈钢材料制造，保证光滑不积尘，对大肠杆菌和金黄色葡萄菌的抗菌率达到99.9%以上，投标人须提供第三方专业检测机构出具的关于抗菌率的检验报告扫描件予以佐证（报告须加盖投标人公章）。

13）机组箱体采用快装式框架结构，框架材料为高强度铝合金，表面经阳极氧化处理，防腐性能佳，强度要求达到D1级，机组箱体采用铝合金框架防冷桥结构,防冷桥性能达TB2级，保证在任何自然条件下机组外部无凝露现象，投标人须提供第三方专业检测机构出具的关于抗菌率的检验报告扫描件予以佐证（报告须加盖投标人公章）。

## （三）、装修部分

1、砖砌墙技术要求:

材料：

红机砖、85空心砖、轻质砖，水泥砂浆，拉结钢筋，预埋件，构造柱等

技术标准

（1）拌制砂浆：砂浆采用机械拌合，手推车上料，磅称计量，人工手推车作水平运输。

（2）砖墙砌筑应上下错缝，内外搭砌，灰缝平直，砂浆饱满，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

（3）抹灰层表面光滑、洁净，颜色均匀，线角和灰线平直方正，清晰美观。

2、墙面批土乳胶漆

材料

（1）水性涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210—2001)的规定。

作业条件

（2）墙面应基本干燥，基层含水率不得大于10％。

（3）抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕。

（4）门窗玻璃应提前安装完毕。

（5）大面积施工前应做好样板，经验收合格后方可进行大面积施工。

施工流程

基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子，磨平→第二遍刮腻子，磨平→刷第一遍涂料→复补腻子→磨平→刷第二遍涂料→磨平(光)→刷第三遍涂料

地面铺砖

3、PVC地面主要技术指标

实验室区域采用PVC卷材地板。20mm厚C20细石混泥土找平，在找平层面上做2mm厚水泥自流平地板，以保证平整度，PVC卷材地板的板厚≥2mm卷材，应具有耐磨、耐酸碱、耐腐蚀、永久性抑制细菌永久防静电性能。（投标人提供PVC卷材符合如下技术要求的检测报告复印件，并提供售 后 服 务 承诺函）

（1）▲PVC耐酸碱卷材地板胶，需符合以下指标：

①化学性能:符合标准EN423：200218mol/L浓硫酸14mol/L浓硝酸12mol/L浓盐酸0级；

②抗菌性能ISO22196：2011大肠杆菌ATCC8739提供SGS

③有害物质检测：GB18586-2001氯乙烯单体、铅、镉、挥发物提供相关

④甲醛释放量符合GB18580-2017提供SGS

⑤资质证明：GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

GB/T24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007

⑥防火环保：耐火等级B1

提供REACH高关注物质

提供不含邻苯类增塑剂DBP/BBP/DEHP/DINP/DNOP/DIDP；

⑦耐污产品：提供耐污性报告9种物质及以上；

洁净室≦3级报告；

提供防滑等级为R10报告；

⑧耐磨产品：提供耐磨等级为T级报告；

（2）塑胶同质透心卷材地板符合以下要求:

1．1、厚2mm同质透心PVC地板。

▲1.2、T级耐磨、表面经过耐污处理；防火B1级；产品通过Reach183项检测,不含邻苯类增塑剂；尺寸稳 定性（符合ISO 23999或GB/T 11982标准）：X横向≤0.2%，Y纵向≤0.4%。（需提供国家认可的检测机构出具的检验报告复印件）

1.3、色牢度≧6级,焊接强度≧500N/50mm;椅子脚轮试验结果为无破坏；残余凹陷≤0.1mm；粘合物含量大于70%(或者碳酸钙含量小于30%)；撞击声改善量≥3dB，撞击声压级≥65dB。货到验收时需提供国家认可的检测机构出具的检验报告。

4、实验室彩钢板围护

▲4.1采用50系列双面洁净金属面岩棉彩钢板，钢板厚度0.426mm。

该金属面岩棉彩钢板按GB/T9978.1-2008.1中相关规定，

对耐火性能的完整性和隔热性进行检测，耐火性能不低于60min。

背火面出现火焰并持续时间超过10s时;

试件背火面的平均湿升超过初始平均温度140℃；

任一点位置的温度升温超过初始平均温度180℃，其60min，试件背火面未出现火焰；60min时，试件背火面平均温升不低于33℃，最高温升不低于48℃。（需提供国家认可的检测机构出具的检验报告复印件）

4.2室内装饰密封型材为净化项目上专用的铝合金型材，企口联接，缝隙的宽度<1 mm。室内各角连接及装饰均采用净化工程专用铝合金R50型材进行圆角过渡处理。

4.3铝合金内圆角（用三维接点）、外阳圆角、槽铝、双圆弧压线材质采用厚度为1mm铝合金型材。

4.4吊顶要求气密封性强，设可上人检修口和检修通道。吊顶分隔形式、安装工艺由投标人专业设 计。

5、吊顶技术要求

（1）材料：

①轻钢龙骨分U形龙骨和T形龙骨。

②轻钢骨架主件为大、次龙骨；配件有吊挂件、连接件、插接件。

③零配件：有吊杆、膨胀螺栓、铆钉。

④按设 计要求选用各种金属罩面板，其材料品种、规格、质量应符合设 计要求。

（2）作业条件

①吊顶工程在施工前应熟悉施工现场、图纸及设 计说明，严格按图施工。

②施工前按设 计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

③检查材料进场验收记录。

④吊顶内的管道、设备安装完成；罩面板安装前，上述设备应检验、试压验收合格。

（3）施工流程

弹顶棚标高水平线、划龙骨分档线—固定吊挂杆件—安装边龙骨—安装主龙骨—安装次龙骨—罩面板安装

（4）施工要求

①主龙骨宜平行房间长向安装，一般从吊顶中心向两边分，间距为900～1200㎜，一般取1000mm为宜，次龙骨不超过400mm。

②吊杆长度小于或等于1000㎜时，可以采用ф6的吊杆，如果大于1000㎜时，应采用ф8的吊杆，还应设置反向支撑。

6、综合项目

6.1电气部分

配电箱：分配电箱、设备控制柜；

插座箱：供380V电源的设备使用

电力电缆、桥架、配管配线：包括配电箱、插座、照明、设备控制柜的配线

照明灯具

开关插座：包含五孔插座、照明开关等

其他：门禁系统、监控系统、网络系统、配管配线、开槽取孔、接线盒等，详见清单。

6.2给排水部分

①　室内冷水给水管：采用不锈钢材质，卡压连接；

②　室内排水管：采用铸铁排水管，卡箍连接；

③　角阀、卫生洁具等详见清单。

6.3 其他

自控系统、消火栓系统、喷淋系统管道、火灾自动报警系统、详见工程量清单。

（四）污水处理设备

工作原理：

1.收集池：废水收集和水质均衡的作用。

2.pH调节：去除水中酸、碱污染物，同时保证后续处理的效果。

3.重金属捕捉去除装置：通过加入螯合能力更强、更环保的新型重金属螯合剂及助凝 剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物。

4.絮凝沉淀：通过添加絮凝助凝药剂，实现水中悬浮物的快速降沉，澄清水质；

5.微电解系统是利用废水中离子与微电解装置存在着电位差而形成了无数个细微原电 池。这些细微电池是以电位低的铁成为阳极，电位高的碳做阴极,在含有酸性电解质的 水溶液中发生电化学反应。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD 和色度，提高废水的可生化性，同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。

6.光氧催化氧化反应：本系统中的消毒系统可快速氧化去除废水中无机、有机污染物， 杀灭各种病毒，降低废水色度和臭味。

7.多程氧化及分解：利用氧化装置的高级氧化处理技术，去除水中酚、氤等污染物质， 水的脱色、除去水中铁、锰等金属离子，除异味和臭味。具有反应迅速、流程简单、 没有二次污染等优势。

8.生化工艺：生化池内配有亲水性生物填料，投加有氧菌及兼氧菌菌种，在2-3天内即 可成膜。通过氧气泵大量曝气供氧，以支持微生物的存活。利用微生物分解污水中的 有机物，从而净化污水。可每月投加一次菌种，每次1公 斤。

9.多介质过滤：去除水中的细小颗粒、悬浮物、胶体、有机物等杂质及农药、锰、细 菌、病毒等污染物。

10.深度吸附净化：对异味、微生物、胶体及色素、重金属离子、小分子有机污染物等有 较明显的吸附去除作用。

11.氧化消毒：广谱杀菌，几乎对所有微生物、细菌、病毒和藻类生物都起作用，具有杀 菌快、灭菌率高、安全环保、无二次污染等优势。

| 序号 | 设备配置类别 | 配置参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 设 计要求 | 1.控柜主机外形材质：设备采用优质耐腐蚀材质，无渗漏，无需土建池 体；PE内衬+外部静电电泳镀锌、碳钢喷塑外壳，防腐耐用。 2.处理水量：2000L/天。 3. 处理后水质标准：项目规划情况及有关设 计规范，实验室废水经处理后 达到国家《污水综合排放标准(GB8978-1996)III级排放标准 4.处理后废水经处理后排入市政污水管网； 5.电压：AC220V;总功率不大于2KW； 6.控制模式：全自动控制通讯功能， 7.安装场地要求：12平方 |
| 1 | 废水处理控制器 | 1、采用PLC控制器和10寸工业级触摸屏为核心的智能控 制系统，监控点位包括数字量和模拟量超过50个。 2、采用自主研发的静态石墨电极液位传感器，触发灵敏，永不堵塞，永不锈蚀，故障率极低。 3、通信接 口兼容 RS232、RS422、RS485、RJ45 等，支持 ModbusRTU/TCP等主流协议，具有WIFI或4G远程通信功能，不仅可现 场或远程实时查看各项运行参数，而且具有缺药提示、维护提醒、异常报警等。 4、可根据污水流量精准控制各种药剂的加药量，从而准确控制处理桶的 含药浓度，配药自动进水，自动计算并提示药剂投加量。 5、功能定制灵活，随时满足各类场景的动态需求。系统具有自动、清 洗、排空三种运行模式，功能丰富、操作简便。 |
| 2 | 酸碱中和装置 | 1、酸碱中和系统，包括酸、碱PE加药箱(30L)各1套、在线远传PH计 2套，高精度加量加药泵2台，气浮爆气系统3套，气量 100L/MIN，酸碱中和池(100L) 1个，PE材质。 2、采用在线远传PH计，实时监测污水状况，PH值在液晶屏幕上实时显 示，实时监测污水流量，污水流量实时显示在液晶显示屏幕上，可根据污 水流量精准控制各种药剂的加药量，从而准确控制处理桶的含药浓度，配 药自动进水，自动计算并提示药剂投加量。 |
| 3 | 絮凝沉淀装置 | 絮凝沉淀系统，包括PAC、PAM加药箱30L，2个，高精度加量加药泵2台，大功率气浮装置3台，气量100L/MIN，酸碱中和 池（100L） 1个，PE材质。本装置可有效絮凝沉淀污水中的杂质，并通过精密式过滤器，将杂质滤出。 |
| 4 | 自动加药系统 | 1、采用食品级PE材质的加药箱，相对密度0.918-0.939，属于 食品级卫生材料。具有强度高，韧性好，耐酸碱腐蚀等优点。 2、采用高低液位，双液位检测报警系统，药量减少至低液位时，系统自 动报警，并通过远传信号发送加药提示到负责人手机端，提示加药。 3、 加药系统计量泵，为高精度脉冲式加药泵4 台（酸、碱、絮凝、助凝剂各一）。精确控制加药量，保证PH值达到6- 9之间。 4、自动加药气浮搅拌器4套，气浮泵功率18W/台，气量35L/MIN，4 台；迅速融化药剂，无需人工搅拌。 5、药剂剩余量，可实时显示在液晶屏幕首页。 6、系统自动计算药剂加药量，每次加药前屏幕上显示加药克数。 |
| 5 | 有机物分解系统 | 1、生化池：大功率供氧装置1套，气量80L/MIN，有氧生化池（100L） 1 个，PE材质，亲水生物填料0.5立 方，好氧细菌菌种1公 斤； 2、 微电解池：大功率爆气装置1套，气量80L/MIN，电解池（100L） 1 个，PE材质；铁碳电池，铁含量85%以上。 3、生化工艺：生化池内配有亲水性生物填料，投加有氧菌及兼氧菌菌种，在2-3天内即可成膜。通过氧气泵大量曝气供氧，以支持微生物的存 活。利用微生物分解污水中的有机物，从而净化污水。可每月投加一次菌 种，每次1公 斤。 4、微电解系统是用于难降解高浓度有机废水的处理可大幅度地降低COD 和色度，提高废水的可生化性，同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。 |
| 6 | 多重过滤装置 | 多重过滤装置包括：石英石过滤+活性炭过滤+精密式过滤。玻璃钢过滤罐 2套，包括活性炭吸附过滤和石英砂过滤，石英砂可以过滤掉大分子悬浮 物质，活性炭过滤可除色、除臭、吸附重金属及大分子有机物。不锈钢精 密式过滤器1套，使用304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。精密式过滤的精密 粒径1um； MBR膜超滤系统，采用0.1-0.2um粒径，通过生物反应，可以 进一步吸附除去微生物、细菌病毒残体等。 |
| 7 | 三重消毒装置 | 三重消毒装置包括：次氯酸消毒+紫外线消毒+臭氧消毒；本装置采用自主 研发的全自动加氯装置，并带有余氯值控制系统，实时显示余氯值，只需 每月添加一次，将颗粒固态氯导入氯盒，氯盒内氯的余量实时显示在液晶 屏幕上，并设有缺氯报警提醒功能，发送加氯提醒到负责人。紫外线消毒 采用双紫外线处理工艺，紫外线灯光波254nm。臭氧与紫外线相互作用 后，氧化能力比单独使用紫外线和臭氧，增强数倍，除杀灭细菌病毒外， 还可以分解大分子有机物。 |
| 8 | 微电解装置 | 利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池。这些细微电 池是以电位低的铁成为阳极，电位高的碳做阴极，在含有酸性电解质的水溶液 中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶 液。由于铁离子与氢氧根作用形成了具有混凝作用的氢氧化亚铁，它与污染 物中带微弱负电荷的微粒异性相吸，形成比较稳定的絮凝物（也叫铁泥）而去 除。对去除污水中的COD、BOD、表面活性剂、高浓有机物、色度等各类 污染物质有特效,无二次污染，反应不需耗电；处理效率极高且经济可 行。 |
| 9 | 光氧催化氧化 装置 | 紫外辐射光（UV）与氧化剂（O3等）结合的情况下从而形成更加强烈的 氧化反应的系统，在紫外辐射光的激发下，氧化剂光分解产生氧化能力更 强的自由基（如羟基自由基OH.）,OH.是比O3更强的氧化剂，因此对致病 菌的灭活效果更好，且紫外辐射光与O3的协同作用的同时，存在额外的 高能量输入，当紫外光波长180-400nm时，能提供300-648mol/KJ的能 量，足够从O3中产生更多的氧化自由基，同时能够从反应物与一系列中 间产物中产生活化态物质和自由基，因此在如此的强氧化能使细胞膜蛋白 以及细胞膜磷脂本身氧化变性，从而使其失去生物学功能，从而达到祛除 致病菌的能力，因为病毒是一种非细胞生命形态，它由一个核酸长链和蛋 白质外壳构成，破坏了病毒的蛋白质外壳，就可使病毒失去保护，从而失 去生理活性。所以本系统中的消毒系统可快速氧化去除废水中无机、有机 污染物，杀灭各种病毒，降低废水色度和臭味。 |
| 10 | 废水处理柜 | 柜体尺寸：柜体底盘采用≥2mm厚碳钢板，壳体采用≥1.5mm厚的冷轧碳钢材料，碳钢表面进行镀锌处理，以增加碳钢材质的耐 腐蚀性。碳钢经过精密数控机床、激光切割、折弯、点焊等成型工艺处 理，将喷塑前处理结束的碳钢控制柜壳体进行两遍喷塑处理涂层厚度70卩 m-100卩m，保证碳钢控制柜壳体喷塑表面平滑美观、坚韧，防潮、防锈、 耐腐蚀性能良好。 |

| 序号 | 池体 | 名 称 | 规格/型号 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水池 | 污水调节池 | PE材质，容积2000L，厚度≥8mm， | 个 | 1 |
| 2 |  | 低液位计 | 石墨电极液位计 | 套 | 2 |
| 3 |  | 高液位计 | 石墨电极液位计 | 套 | 2 |
| 4 |  | 进污组件 | 单向阀、手阀、过滤器等， DN25，材质 PVC-U | 套 | 1 |
| 5 | 中和池 | 酸碱中和池 | 120L,材质PE，厚度≥5mm | 个 | 1 |
| 6 |  | 进污自吸泵 | 250W, 2m3/h， 25m；材质不锈钢，耐腐蚀 | 台 | 2 |
| 7 |  | 酸加药泵 | SEKO计量泵，1-9L/H | 台 | 1 |
| 8 |  | 碱加药泵 | SEKO计量泵，1-9L/H | 台 | 1 |
| 9 |  | 加药桶 | PE材质，30L,含高低液位报警、 支架和搅拌系统 | 个 | 1 |
| 10 |  | 中和池搅拌系统 | 气动搅拌机，80L/min | 台 | 1 |
| 11 |  | 加药桶搅拌系统 | 气动搅拌机，35L/min | 台 | 1 |
| 12 |  | PH在线检测器 | 量程：0-14PH,输出 4-20MA | 套 | 1 |
| 13 |  | 低液位计 | 石墨电极液位计 | 套 | 1 |
| 14 |  | 溢流组件 | DN50，材质 PVC-U | 套 | 1 |
| 15 | 絮凝池 | 絮凝池 | 0L,材质PE,厚度≥5mm | 个 | 1 |
| 16 |  | PAC加药泵 | SEKO计量泵，1-9L/H | 台 | 1 |
| 17 |  | PAC加药桶 | PE材质，30L,含高低液位报警、 支架和搅拌系统 | 个 | 1 |
| 18 |  | PAM加药泵 | SEKO计量泵，1-9L/H | 台 | 1 |
| 19 |  | PAM加药桶 | PE材质，30L,含高低液位报警、 支架和搅拌系统 | 个 | 1 |
| 20 |  | 絮凝池低液位计 | 石墨电极液位计 | 套 | 1 |

| 21 |  | 溢流组件 | DN50，材质 PVC-U | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 沉淀池 | 沉淀池 | 80L,材质PE,厚度≥5mm | 个 | 1 |
| 23 |  | 过滤循环泵 | 250W, 2m3/h, 25m；材质不锈钢 耐腐蚀 | 台 | 1 |
| 24 |  | 精密过滤器 | 10T/H，布袋目径10um, ND220mm, H600mm | 台 | 1 |
| 25 |  | 低液位计 | 石墨电极液位计 | 套 | 1 |
| 26 |  | 溢流组件 | DN50,材质 PVC-U | 套 | 1 |
| 27 | 生化池 | 生化池 | 80L,材质PE,厚度≥5mm | 个 | 1 |
| 28 |  | 亲水生物填料 | 0.5立 方 | 批 | 1 |
| 29 |  | 低液位计 | 石墨电极液位计 | 套 | 1 |
| 30 |  | 增氧泵 | 35L/min, 18W | 台 | 1 |
| 31 |  | 溢流组件 | DN50,材质 PVC-U | 套 | 1 |
| 32 | 氧化池 | 自动加氯装置 | 材质PVC,容积500克 | 台 | 1 |
| 33 |  | 消毒池 | 80L,材质PE,厚度≥5mm | 个 | 4 |
| 34 |  | 爆气泵 | 35L/min, 18W | 台 | 1 |
| 35 |  | PH在线检测器 | 量程：0-14PH,输出 4-20MA | 套 | 1 |
| 36 |  | 絮凝池高液位计 | 石墨电极液位计 | 套 | 1 |
| 37 |  | 紫外线消毒器 | 光波 254um,27W | 套 | 2 |
| 38 |  | 臭氧发生器 | 气量5g/H | 台 | 1 |
| 39 |  | 溢流组件 | DN50,材质 PVC-U | 套 | 1 |
| 40 | 吸附过滤装置 | 玻璃钢罐 | DN250, H1100mm | 套 | 2 |
| 41 |  | 石英砂 | 50KG | 批 | 1 |
| 42 |  | 活性炭 | 50KG,果壳木制活性炭 | 批 | 1 |
| 43 |  | 电磁阀 | 不锈钢，DN25, | 个 | 11 |
| 44 | MBR膜超滤装置 | MBR膜 | WSN-P05 | 支 | 2 |
| 45 |  | MBR泵 | Q=0.5m3/D, H=30m, N=0.37W, SUS304 | 台 | 1 |
| 46 |  | 电动阀 | DN20 30W | 个 | 2 |

| 47 |  | 流量计 | 60-1000L | 支 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |  | 污水提升管网 | PVC-U 材质，DN25 | 套 | 1 |
| 49 | 设备柜体 | 主机柜体 | 碳钢镀锌板喷塑，面板≥1.5mm,底 板≥2mm， | 台 | 1 |
| 50 |  | 福马轮 | 单轮承重400KG | 个 | 6 |
| 51 | 控制系统 | 动力控制柜 | 专用控制器及液晶显示屏10寸 | 套 | 1 |
| 52 |  | 控制PLC | 组态编程 | 套 | 1 |
| 53 |  | 控制电缆 | 起帆电缆 | 批 | 1 |
| 54 |  | 报警指示灯 |  | 个 | 4 |

★备注：1、本项目无核心产品。

2、涉及尺寸未作出大于、小于等表示幅度的表述，允许国家相关标准误差范围。

3、投标人须保证所提交的检测报告及认证证书复印件等材料的真实性，采购人有权在公示期有效期内要求中标候选人提供招标文件中要求的检测报告及认证证书原件进行核查，若中标候选人在公示期有效期内无法提供原件或原件与投标文件中所提交复印件材料不符，则视为虚假应标，将取消中标资格并追究其法律、经济责任。

4、上述涉及到的检测报告必须具有CNAS或CMA认证标志且必须提供网站查询网址或可识别二维码或提供检测报告原件核查。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省龙岩市上杭县项目现场业主单位指定地点
2、交付时间：合同签订后 (60) 天内交货
3、交付条件：项目验收合格后
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：10%。说明：中标人在签订政府采购合同前三日内应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向招标人缴纳合同总金额的10%作为履约保证金，该履约保证金于项目结束后无息退还。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 9.1.验收依据：招标文件、投标文件、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 9.2.货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。 9.3.系统验收：中标人根据招标要求进行货物安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。 9.4.采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能等进行检验，其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。 9.5.中标人应根据项目需求提交与本次需求有关的相关成果，技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。 9.6.验收时中标人必须派代表参加。 9.7.验收过程所发生的一切费用由中标人承担 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 承包人按阶段要求申请支付工程进度款，按监理工程师和发包人代表审核批准的工程量的80%付款。 |
| 2 | 5 | 待办妥工程竣工验收合格手续提交完善的工程内业资料后付至监理和发包人代表审核后结算总造价的85%。 |
| 3 | 10 | 工程结算经审定后付至审核确认的工程总价款的95% |
| 4 | 5 | 留工程总价款的5%作为质保金,在两年基础质保期结束后付工程总价款的3%，剩余工程总价款的2%在投标人承诺增加的质保期结束后付清 |

★8、报价要求

8.1、投标报价按招标文件提供的工程量清单进行报价，投标报价不得超出招标文件规定的合同包最高限价及招标文件工程量清单分部分项工程量清单与计价表中的每项子项规定的金额，（暂列金不参与竞争）需提供专项承诺函。投标人必须充分考虑其存在的风险。（工程清单等具体详见相关附件。工程清单项目特征描述与第五章招标内容及要求中二、技术和服务要求中不一致的，以第五章招标内容及要求中二、技术和服务要求为准）

8.1.1本项目为交钥匙工程。报价包括：设备的设 计、制造、运输、供货、安装、施工、调试试运行、培训及售 后 服务；项目安装配套工程(包工、包料、包设 计优化、包工期、包质量、包安全、包文明施工、项目措施费和总包配合费包干)费用。投标报价应包括招标文件所确定的招标采购范围内的全部内容（见第五章项目概况），还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，以及为完成上述内容所必须的附属项目、临时项目、材料、劳务及所需的全部费用（包括但不限于：设备费、材料费、管线桥架费、施工安装费与各专业配合费、脚手架和机械设备使用费、成品保护费（移交医院前）、迁移配合费、与各部门系统接入配合费、检测费、关税、增值税、运输保险、维修保护费、特殊工具费、售 后服务费、工程竣工验收费用、培训费、管理费、利 润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等）。

8.1.2支付土建总承包单位的总承包服务费包含在合同总价中。总承包服务费：是指总承包人为配合、协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料（不含工程设备）等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，包括专业工程总承包服务费和甲供材料总承包服务费；总承包服务费计算方式按本项目合同价的2%(扣除设备费)计取。

8.1.3 施工配合费由中标人根据施工需要与土建总承包单位协调，安全管理由土建总承包单位统一协调管理，含施工用水用电、脚手架、人货梯使用等,采购人不再另行支付。

8.1.4 报价时必须注明投标设备或材料的厂家、产地、品 牌、规格、型号等，且不得有缺漏项。出现漏项的，视为此费用已包含在投标总报价中(投标文件中附详细的工程量清单及详细的设备、材料、配件等价目表)。注：投标人在工程量清单中对主要设备和70%的主材进行产地、品 牌注明即可

9、验收标准

9.1.验收依据：招标文件、投标文件、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

9.2.货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

9.3.系统验收：中标人根据招标要求进行货物安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

9.4.采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能等进行检验，其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

9.5.中标人应根据项目需求提交与本次需求有关的相关成果，技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

9.6.验收时中标人必须派代表参加。

9.7.验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

10、施工要求

10.1中标人应按投标文件内的施工组织设 计方案进行施工，工程中的原则性技术指标和要求应符合相关规定的要求。

10.2中标人应能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

10.3中标人应严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定（如施工设 计图要求），中标人自行承担与中标项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定中标人需暂停施工，由此对工期造成延误，中标人应承担相关的违约责任。

10.4中标人不得以任何形式将工程全部或部分转包给第三方。

10.5中标人应严格按图施工，遇有变更时需经采购人书面同意后方可施工，变更部分的工程造价根据中标项目预算作相应增减。因中标人原因导致工程造价提高，中标人需承担工程造价增加部分的费用。

10.6在施工中接头和隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购人和监理单位现场有关人员书面确认后方可施工，并作为结算和报验资料存档。

10.7中标人自购的用于本工程的材料设备应是合格产品且符合规范，在材料设备进场前应经采购人或监理单位确认，否则采购人有权拒绝进场。

10.8因中标人原因导致工程工期延误，采购人将在结算款中直接扣除违约金。

10.9如中标人以实际施工中遇到《工程量清单综合单价报价表》中未体现的项目为由、停止施工而导致的工期延误，采购人将在结算款中直接扣除违约金。

10.10采购人现场管理人员一经发现工程质量不符合设 计要求、质量标准、违反安全施工规定的，或者工程资料报送不及时、不准确的，或者中标人不配合监理单位的，采购人将向中标人开具限期整改通知单，要求中标人返工整改，由此产生的费用由中标人承担，同时给予相应处罚。

10.11中标人施工过程中应做到工完场清，以保证现场干净、整洁、有序。

11、工期要求

11.1、中标人应根据本单位施工人员及施工设备工具配备情况，结合本项目施工特点，制定工程施工进度表，并严格按进度表的计划合理组织施工，确保工程保质保量如期完成；

11.2、合同签订后60个日历天内交货、安装调试完毕并验收合格交付使用

12、培训

中标人应向甲方提供免费的人员培训。中标人应在工程完成前一星期内，向甲方提供技术培训的详细计划，并得到甲方认可。中标人按计划，由有资质的技术人员负责对医院的设备管理人员、维护人员，具体操作的医务人员进行现场培训，使其能够熟练掌握系统的操作、维护、维修等工作。

14、售后 服务要求

14.1.投标人保证所提供的设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求，按照本采购项目特点提供长期良好的售 后服务。

14.2.中标人应派技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对采购单位技术人员进行现场培训指导直至能独立操作、排除简单故障。

14.3.质保期：两年，自所有工程验收合格之日起计算。

14.4.质保期内，设备发生任何质量问题，均由中标人负责免费修复，失效零件予以免费更换，更换时所发生的商检、运输、清关等费用均由中标人负责。投标人应对此作出书面承诺。

14.5.在质保期间出现故障，中标人应在接到采购人通知后2小时以内响应，12小时内维修人员到场，24小时内排除故障。24小时内无法排除故障的，须在3个日历日内提供代用设备或提出经采购人同意的解决方案。

14.6.质保期满前1个月内中标人应就所有货物进行一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对设备进行免费维修和零配件的更换。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1技术项商务项得分索引表

技术项商务项得分索引表

| 类别 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 | 得分自评情况 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、技术项评分 |  |  |  |  |  |
| 2、商务项评分 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、为便于评委评标，投标人应在投标文件技术商务部分四、投标人提交的其他资料中提供评分表技术项、商务项“点对点”的得分索引表。 2、投标人应按照招标文件第四章 资格审查与评标 7、评标方法和标准中技术项、商务项的顺序提供真实详细材料，标明证明材料所在页码，证明文件附后。 3、若投标人未提供评分表技术项、商务项“点对点”的得分索引表或由于编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，对该投标所造成的不利评标结果由投标人自行承担。 |  |  |  |  |  |

2.2、提供原件清单参 考

提供原件清单（若有）

| 提供原件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称： |  |  |  |
| 招标编号： |  |  |  |
| 投标人名 称: |  |  |  |
| 序号 | 原件名 称 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 投标人法定代表人或被授权人(签字): |  |  |  |
| 采购代 理机构接收人(签字): |  |  |  |
| 取回材料的法定代表人或授权人(签字): |  |  |  |
| 日期（开标日期）：2020年 月 日 |  |  |  |

提示:资格证明材料要求的授权书原件必须编制到投标文件正本中,否则投标将被拒绝。

备注：投标人提供证书（或证明材料）原件核对的，应按格式列出详细清单，在递交投标文件截止时间前提交（超过投标文件递交截止时间的，将不予接收），原件清单和原件无须粘贴、装订、密封。

（一）招标代 理服务费开票信息

项目名 称：

项目编号：

投标人公司名 称：

社会统一码：

公司地址及电话：

基本户开户行及账号：

发票种类（专用发票或普通发票）：

领取方式：专用发票快递或上门自取，普通发票提供邮箱收票

邮箱（需普通发票填写）：

快递地址：

联系人：

联系方式：

自取发票地址：龙岩市上杭县三和大厦三楼福建和源拍卖行有限公司财务，电话：0597-3859012，联系人：张女士/林女士

备注：1、中标人未注明发票种类的，须在招标代 理服务费转至采购代 理机构帐户后五个工作日内将上述信息发送至fujianheyuan@163.com邮箱，否则视同要求发票种类为普通发票，采购代 理机构将不再接受开具专用发票的要求。2、快递统一发EMS或顺丰（不接受指 定），且快递费由中标人支付。

供应 商（全称并加盖公章）

供应 商代表（签字或盖章）

时间

备注：后附工程量清单、图纸等附件。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                                  中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。